EDS110全自动馏程仪操作规程

- 试验过程

- 清洗冷凝管：试验前首先用清洗器洗冷凝管，建议清洗两次；

- 准备油样：利用量筒准备100ml油样，倒入烧瓶；

- 安装蒸汽温度传感器或干点传感器到烧瓶；

- 将烧瓶放置到加热室，调节加热炉高度到合适位置；

- 将导流片放置到量筒，并将量筒放置到回收室，盖后筒上盖，关闭回室门；

- 点击试验按钮，打开试验界面，选择相应的蒸馏程序，并输入试验相关信息；

- 点击开始试验，等待冷却达到条件自动开始试验，或直接点击“开始”按钮；

- 蒸馏程序

1．当试验过程初馏时间太长时，增加初始加热温度及蒸馏加热温度，以10℃为增加间隔；当初馏点时间太短时，减小初始加热温度及蒸馏加热温度，以10℃为增加间隔；

2．当终馏点时间太长或太高时可适当减小最后加热调；反之增加最后加热调整；

3．其它参数操作员可根据需要自行设置，另外新建或编辑蒸馏时间时，必须到管理->蒸馏程序的界面；如果试验前查看蒸馏程序时，可在试验准备界面直接查看。

- 注意事项

- 每次试验前必须要清洗冷凝管，并确认加热支板是否正确；

- 试验前烧瓶内、量筒内以及试样都不能含有水，否则必须进行脱水处理；

- 在准备完成试样后，必须使量筒壁清洁干净，并在放置量筒时，将刻度线正对回收室门向外。另外，要注意导流片的位置不要挡住液滴检测传感器；

- 禁止让太阳强光照射仪器回收室，否则将会影响仪器检测；

- 开始试验前量筒内剩余液体体积必须小于“开始检测体积” （管理->系统配置），否则导致试验异常；

- 在试验开始或诊断液位开始前，必须将液位跟踪器复位到初始位置。