Mini EKV210II全自运动粘度操作规程

- 准备工作

- 如果要测试室温以下的运动粘度，首先要启动循环制冷器。

- 启动清洗真空伺服箱，将“清先”、“吹干”的压力都调为0.3MPa，根据不同粘度大小真空压力调节到-0.01～-0.04MPa.

- 观察各清洗瓶的清洗剂，如果液位太低，需要新填充清洗剂.

- 操作过程

- 待浴温恒定后，首先将试样杯清洗干净，然后将待测油样倒入试样杯，再将装满试样的试样杯放入托盘孔位。

- 在“粘度测试”界面的相对应的托盘孔位号输入试样编号和试样名称。

- 然后点击“开始测试”，仪器将自动完成整个测试过程及清洗过程。

- 注意事项

- 试验前要观察粘度管内是否有残留液体，如果有，就在手动操作界面内将其液体吹干净或将自动清洗的吹干时间设置加长，一般吹干时间要大于300秒，视清洗剂而定。

- 在试抽样过程中，要避免在试样内有气泡，同时真空负压不能超过，否则在抽样过程中可能会产生气泡，导致测试失败。

- 参数设置（NTC）：

a.浸置时间不小于30-600S，吹干时间不小于180S

b.测度深色油品需要配两种清洗剂：A清洗剂选择用柴油或煤油，B清洗剂选用120#溶剂油，清洗次数设置1-33次，最大清空清洗时间设置20S以上;B清洗次数设置1-3次均可，最大填充时间设置5-10S。

- 在清洗吹干后，至少等180S以上才能进行下一次测试。