EFP110全自动闭口闪点测定仪操作规程

- 试验过程

- 冷却浴温到低于40度，如待测油样闪点在40度左右，浴温要降到25度以下；

- 准备油样：将油倒入试样杯的刻线处；

- 将试样杯放入浴内，并将杯盖安装到试样杯上，顺时针方向旋紧；

- 设置试验准备参数，如试验者姓名、试样编号、预期闪点等；

- 点击“运行”按钮进入试验界面，再点击开试验验按钮，仪器开始测试；

- 直到检测出闪点或超过安全温度时自动停止试验。

- 注意事项

- 准备油样时，如果油样闪点值比较高时，油样在高温会有所膨胀，这样将导致在高温时油样液面的高度高处刻线，可能会浸到闪点传感器，最终导致闪点不报或误报；因此这种情况在倒入油时，可以将油样少倒入一些，液面稍低于刻线一些；

- 在安装闪点传感器时，闪点传感器露出部分应该在5mm左右；

- 试验前要检测闪点传器是否粘上了油样，应该将闪点传感器和杯盖的下面擦干净；

- 如果闪点误报或不报，在软件的“管理”->“系统设置”界面“闪点热电偶阀值在0.8-1.2之间，默认为1.0。此值检测灵敏度会增加，增大减小灵敏度。