EFP210全自动开口闪点燃点测定仪操作规程

- 试验过程

- 冷却浴温到低于40度;

- 准备油样：将油倒入试样杯的刻线处，然后将试样杯放置到加热炉上；

- 设置试验准备参数，如试验者姓名、试样编号、预期闪点和预期燃点等；

- 点击“运行”按钮进入试验界面，再点击开试验验按钮，仪器开始测试；

- 直到检测出闪点或超过安全温度时自动停止试验。

- 注意事项

- 准备油样时，如果油样闪点值比较高时，油样在高温会有所膨胀，这样将导致在高温时油样液面的高度高处刻线，可能会浸到闪点传感器（电离环），最终导致闪点不报或误报；因此这种情况在倒入油时，可以将油样少倒入一些，液面稍低于刻线一些；

- 在安装温度传感器时，温度传感器的最底端离油杯的底部距离应该保持到3mm左右；

- 闪点传感器（电离环）的高度应高于油杯刻线的3mm左右，但必须保证在试验过程中不能将油面浸到闪点传感器（电离环），否则将导致误报或不报闪点；

- 在试验前要将闪点传感器（电离环）擦干净；

- 在试验检结束后，不要马上取试样杯，以防被灭火盖碰撞导致受伤，待油样温度稍降到60度以下再取试样杯。