全自动快速平衡闭口闪点测定仪操作规程

- 试样准备：将待测油样恒温到比预期闪点至少低10℃；

- 试验过程

- 首先在运行准备设置预期闪点值，预闪点设置范围为-30～100℃，然后点击“运行”按钮进行运行界面；

- 等待油杯温度达到预期闪点值，仪器会报警提示，此时用注射器将油抽入2ml通过油杯盖的注射孔注入油样；如果是固体样品可放入2～4g；

- 注入油样后，点击开始测试仪器自动等待60秒，将自动点火并自动测试闪点是否出现，如果闪点未出现，仪器将自动升温进行粗测闪点，直到检测到闪点或超过预期闪点将自动停止；如果初次点火，闪点就出现，应降低预期闪点，重新第3步，直到出现闪点；

- 如果根据第3步未检测出闪点值，则将试样杯的油样测试干净，并返回运行准备界面，重新设置更高的预期闪点，重复2-3的步骤；直到检测出闪点值。

- 将试样杯的油样测试干净，并返回运行准备界面，重新设置预期闪点值比第4步检测到的闪点值低1～2℃，重复测试得出闪点值便为准确值；

- 如果在第5步测得值与预期闪点值相差较大，可根据新测的闪点值重复进行测试得出更准确值。

- 注意事项

- 设置预期闪点时要尽量接近实际闪点，如果预期闪点设置太高，在检测闪点时已经达到着火的情况，仪器不能检测出闪点；

- 在测试低温闪点的样品时，必须要将待测样品提前冷却到比样品至少低10℃；

- 试验前要检测闪点传器是否粘上了油样，应该将闪点传感器和杯盖的下面擦干净；

- 如果闪点误报或不报，在软件的“管理”->“系统设置”界面“闪点热电偶阀值在0.8-1.2之间，默认为1。此值检测灵敏度会增加，增大减小灵敏度。